| 附件1：嘉应学院2021年实验室安全隐患汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 编号 | 隐患内容 |
| 教师教育发展中心 | 师202101 | 百年纪念大楼（215）书法室排插安置在抽屉里，存在安全隐患。 |
| 教育科学学院 | 教202101 | 李小平楼（501）科学实验室窗户漏雨。后勤已维修仍未修好。 |
| 地理科学与旅游学院 | 地202101 | 公颜楼C106/C204/C212室内排插没有固定，放在地上，串联使用。 |
|  | 地202102 | 公颜楼C113释光实验室窗帘布过长遮盖插座并紧挨仪器（易引起火灾），放射源安全标识不规范，仪器附近无明确安全标识。 |
|  | 地202103 | 公颜楼C211/C206室内灭火器上有遮挡物，杂物挡住安全门和通道。 |
| 土木工程学院 | 土202101 | 公颜楼C108高温炉设备缺乏操作规程并上墙。 |
|  | 土202102 | 公颜楼C616实验室灭火器位置被桌子挡住安全通道，或部分灭火器放置位置不当。 |
|  | 土202103 | 实训中心103沥青实验室中材料乱堆放，标示不明确，废机油敞开堆放。 |
|  | 土202104 | 实训中心105高压气瓶未固定 |
| 生命科学学院 | 生202101 | 田家炳科技楼216仓库物品堆放较乱。 |
|  | 生202102 | 田家炳科技楼309质谱仪等设备操作规程未上墙。 |
|  | 生202103 | 田家炳科技楼110部分试剂瓶没有标签或标签不明确。 |
| 林风眠美术学院 | 美202101 | 优妹阁101陶艺工作室有电窑高温特种设备，电窑操作规程缺失，物品堆放较乱。 |
| 数学学院 | 数202101 | 田家炳师范楼四楼待报废的杂物占用安全通道。 |
| 政法学院 | 政202101 | 田家炳师范楼一楼模拟法庭：排插没有固定；灭火器摆放位置不合理；没有应急灯；靠走廊侧墙没有可视窗；安全通道设置不合理。 |
| 化学与环境学院 | 化202101 | 新入职老师没经过消防培训，不会使用灭火器。 |
|  | 化202102 | X射线荧光光谱仪有射线装置，操作使用人员未取得上岗证。 |
|  | 化202103 | 八十周年纪念楼406危化品直接放在架子上，没有用安全柜锁起来。 |
|  | 化202104 | 化学系实验楼204防护网拆了没有即时修复（实验室防护网）。 |
| 物理与电子工程学院 | 物202101 | 公颜楼A112排插接的较乱。 |
|  | 物202102 | 公颜楼多个房间药品随地乱放。 |
|  | 物202103 | 公颜楼A112窗帘太长遮挡插座。 |
|  | 物202104 | 公颜楼A103光电检测室仪器无操作规程，公颜楼A108高温高压设备无警示牌。 |