生命科学学院实验室安全核查情况汇总

田家炳科学馆110：通风柜内摆放试样；

田家炳科学馆209： 操作台下无关物品太多

田家炳科学馆213：烘箱后面存在可燃物品

田家炳科学馆214：酸碱放在一个药品柜内。柜子里药品缺少清单，摆放不规范

田家炳科学馆310：化学品台账不完善，缺少危化品SDS。

田家炳科学馆312：药品摆放乱，缺少台帐。地面堆放杂物。

田家炳科学馆316：制度牌被遮挡

田家炳科学馆411：气瓶未固定

田家炳科学馆505：杂物堵住安全出口。物品多且堆放杂乱。